| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Приборы ОКПД 2: 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин. Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Газоанализатор переносной (персональный), со встроенным датчиком | Назначение: • определения содержания кислород (обязательно); • определения содержания горючих газов (с градуировкой по метану CH4 в % об.); • возможно наличие определения содержания других компонентов (не обязательно); • сигнализации о выходе содержания определяемых компонентов за установленные пороговые значения; • газоанализатор применяется для обеспечения требований безопасности при работах в производственных помещениях, колодцах, подвалах, подземных коммуникациях: туннелях канализации, туннелях связи - и на других объектах, где возможно опасное изменение состава воздуха рабочей зоны (обязательно наличие Разрешения Ростехнадзора на применение). В газоанализаторе предусмотрена возможность погружения датчика в рабочую зону до спуска в нее персонала, благодаря удалённому соединению блока датчика и блока индикации. Номинальные условия эксплуатации газоанализатора: - рабочие климатические условия УХЛ.2* по ГОСТ 15150, при этом устанавливается верхнее значение рабочей относительной влажности воздуха равным 95% при температуре 300С, нижнее и верхнее значение рабочей температуры от минус 40 до 500С для каналов всех газов, кроме блоков с ЖКИ, для блоков индикации с ЖКИ нижняя граница рабочих температур устанавливается минус 200С; - атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа; - напряженность магнитного поля - не более 40 А/м. По устойчивости к климатическим воздействиям газоанализатор относится к группам С4* и Р1 по ГОСТ 12997-84. По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации газоанализатор относится к группе N1 по ГОСТ 12997-84. Исполнение газоанализатора: В переносном исполнении с выносными датчиками. Способ забора пробы в газоанализатор – диффузионный. Технические характеристики: Габаритные размеры блоков газоанализатора не превышают: - блока датчиков 100 * 80 * 250 мм - блока индикации100 * 60 * 60 мм - блока питания переносного160 * 90 * 40 мм Масса блоков газоанализатора не превышает: - блока датчиков 700 грамм - блока индикации 500 грамм - блока питания переносного 200 грамм Межповерочный интервал: 1 год Перегрузка по концентрации: Газоанализатор в течение 10 мин выдерживает перегрузку по концентрации с восстановлением показаний после снятия перегрузки не более чем через 30 мин. Время прогрева газоанализатора от момента включения питания до момента установления выходного сигнала: - для каналов определения кислорода и горючих газов не более 15 секунд. Число каналов (датчиков): 12 шт Диапазон показаний: - кислорода O2: 0 - 36 об. % - метана CH4: 0 - 1 об. % Диапазон измерения концентраций: - кислорода O2: 0 – 30 об. % - метана CH4: 0 - 0,5 об. % Относительная погрешность измерений: - для кислорода O2: 15 (до 60 при -25 °С) об. % - для горючих газов: 10 об. % Индикация показаний: ЖК-дисплей с подсветкой - индивидуальный газоанализатор со встроенным блоком датчиков: OLED-дисплей Пороги срабатывания сигнализации по каналам: - для кислорода O2: 1 – 30 об. % - для горючих газов: 10 % НКПР Длина кабеля между датчиком и блоком индикации: 6(до 30 по заказу) м Напряжение питания: 9 В Потребляемая мощность: 0,8 Вт Время установления показаний по уровню Т0,9д , не более: - для кислорода O2: 15 (до 60 при -25 °С) с - для горючих газов: 10 с Встроенная сигнализация: звуковая и световая - переносной газоанализатор с выносным блоком датчиков: 140×65×25 мм - блок управления 140×65×25 мм - блок датчиков Ø75×150; Ø50×150 мм Масса переносного газоанализатора с выносным блоком датчиков не более 1,2 кг Средний срок службы - 10 лет, гарантийный срок – 12 месяцев, межповерочный интервал – 12 месяцев. Комплектация: Газоанализатор 1 шт, Блок питания (зарядное устройство) 1 шт, Сумка для переноски1 шт, Кабель mini-USB (для персонального) 1 шт, Диск с ПО (для персонального) 1 шт, Руководство по эксплуатации 1 шт, Методика поверки 1 шт, Паспорт 1 шт Перечень поверочных газовых смесей, применяемые для поверки Определяемый компонент; ПГС №2, об. %; ПГС №4, об. %; ПГС №5, об. %. Кислород (O2 - азот); (6,0 ± 1,0) № 3726-87; (15,0 ± 2,0) № 3726-87; (28,0 ± 2,0) № 3726-87. Метан (CH4 - воздух); (0,15 ± 0,03) № 4446-88; (0,25 ± 0,05) № 3904-87; (0,45 ± 0,05) № 3904-87. | шт | 1 |
| 2 | Дальномер лазерный (с поверкой) 0,05-80м, +-1.5мм, память - 20 измерений, подсветка дисплея | 1) Пределы измерений: 0,05-80м 2) Точность измерений ±1,5 мм 3) Память: 20 измерений 4) Подсветка дисплея 5) Степень защиты IP54 6) Элементы питания Li-ion аккумулятор 7) Рабочий диапaзон температурот-10°C до+50°C | шт | 6 |
| 3 | Пирометр инфракрасный | 1) Назначение: для неконтактного измерения температуры от –32 °С до +420 °С с прецизионной оптикой, лазерным целеуказателем и USB интерфейсом 2) Диапазон измерения температуры: -32...+420° С 3) Разрешение по температуре: 0,2° С 4) Спектральный диапазон: 8...14 мкм 5) Оптическое разрешение, D : S 6) Основная погрешность измерения (при окружающей t° = 23 ± 5 °C): ±1 % или ± 1 °С от 0 до 420 °С, 7) Разрешение по температуре: 0,2 °С | шт | 3 |
| 4 | Устройство гидравлическое для сравнительной калибровки (0-100 Мпа) | 1) Назначение: Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: измерительных преобразователей давления, образцовых и технических манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления работающих в чистых средах (кислородные, медицинские, пищевые и другие). 2) Диапазон создания давления: 0…100 мПа 3) Поверяемые средства измерения: 2 шт 4) Масса прибора: 18 кг 5) Объем стакана для рабочей среды: 130 мл 6) Рабочая среда: масло, вода, спирт 7) Комплектация: Устройство для создания давления, Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20*1,5 (3 шт.), М12*1,5 (2 шт.), G1/2 (2 шт.), G1/4 (2 шт.), Комплект уплотнительных резино-металлических колец, Комплект ЗИП, Паспорт | шт | 1 |
| 5 | Микроомметр переносной малогабаритный, от 1 до 10 000 мкОм | - Диапазон измеряемого электрического сопротивления: 0…10000 мкОм - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения: (0,2+0,01(10000/R-1)) % - Входное сопротивление прибора, не менее: 9 кОм - Время одного измерения, не более: 2 с - Время установления рабочего режима, не менее: 5 с - Интервал времени между измерениями, не менее: 4 с - Цена единицы наименьшего разряда кода при измеряемом электрическом сопротивлении менее 1000 мкОм: 0,1 мкОм - Цена единицы наименьшего разряда кода при измеряемом электрическом сопротивлении 1000 мкОм и более: 1 мкОм - Время заряда аккумуляторов, не более: 15 ч - Длина длинных измерительных проводов: 12 м - Длина коротких измерительных проводов: 3 м - Сопротивление токовых измерительных проводов, не более: 0,2 Ом - Габаритные размеры прибора: 145*102*55 мм - Масса без измерительных проводов, не более: 0,9 кг | шт | 1 |
| 6 | Толщиномер ультразвуковой | 1) Описание: Ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер предназначен для измерения толщины изделий из металла, пластика, стенок труб, а так же изделий с высоким затуханием ультразвука. В нем используется износоустойчивый совмещенный преобразователь в диапазоне толщин от 0.7 до 300 мм и раздельно-совмещенный преобразователь, позволяющий определять места язвенной коррозии, а также возможность работы в широком диапазоне температур (от -30 до +50°C). 1)Диапазоны измеряемых толщин (по стали): преобразователем D2763 10.0A0D6CL - 0,7 – 30,0 мм; преобразователем S3567 2.5A0D10CL - 0,8 – 300,0 мм. 2) Основная погрешность измерений толщины Х, мм, не более: при толщинах от 0,7 до 3,0 мм ±(0,01Х+0,1); при толщинах от 3,01 до 99,99 мм ±(0,01Х+0,05); при толщинах от 100,0 до 300,0 мм ±(0,01Х+0,1) 3) Дополнительная погрешность при измерениях изделий с шероховатостью поверхности Rz=160, мм, не более ± 0,1 4) Дискретность измерения толщин (изменяемая): в диапазоне измерений от 0,7 до 99,99 мм 0,1 мм; 0,01 мм; в диапазоне измерений от 100,0 до 300,0 мм 0,1 мм 5) Номинальное напряжение питания, В - 3,7 6) Диапазон настроек скорости yльтpозвyка: от 500 до 19999 м/с 7) Тип дисплея контрастный: антибликовый, цветной TFT 8) Время непрерывной работы: 9 ч 9) Диапазон рабочих температур: от -30°С до +50°С 10) Габаритные размеры электpонного блока: 161 х 70 х 24 мм 11) Масса электронного блока: 210 г. 12) Комплект поставки: электронный блок ультразвукового толщиномера со встроенным аккумулятором, Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м, преобразователь S3567 2.5A0D10CL, сетевой адаптер 220 В-USB, Кабель USB A-Micro B, компакт диск с документацией и ПО, чехол Т12, гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг, сумка Т12 | шт | 1 |
| 7 | Мультиметр цифровой | - Цифровой мультиметр пригодится при диагностике электроприборов и электрических соединений. С его помощью можно измерить напряжение, сопротивление и силу тока, провести диод-тест и позвонку электрической цепи. Прибор имеет ударопрочную конструкцию, позволяющую работать в жестких условиях эксплуатации. Для легкого считывания данных в затемненных помещениях предусмотрена возможность подсветки дисплея. - Постоянное напряжение, В: 0.2, 2, 20, 200, 600 - Сопротивление, МОм: 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20 - Тип отображения: цифровой - Разрядность: 2000 - Переменный ток, А: 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 - Входное сопротивление, МОм: 10 - Режим «прозвонка»: есть - Индикация перегрузки: есть - Подсветка дисплея: есть - Габариты, мм: 120х67х45 - Постоянный ток, А: 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 - Количество измерений в секунду, раз: 2 - Переменное напряжение, В: 0.2, 2, 20, 200, 600 - Диапазон частот по переменному току, Гц: 50-400 - Рабочая температура, °С: от +5 до +40 - Возможность фиксации показаний: есть - Индикация разряда батареи: есть - Диод-тест: есть - Вес, кг: 0,2 | шт | 1 |
| 8 | Мультиметр цифровой c бесконтактным пробником | Описание: Мультиметр с бесконтактным пробником напряжения выполнен в виде авторучки. Выбор диапазонов измерения производится автоматически или вручную. С помощью мультиметра можно производить измерения величин постоянного/переменного напряжения и сопротивления, можно проверять полупроводниковые диоды, прозванивать электрические цепи и бесконтактным способом определять наличие переменного напряжения. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. В приборе применена защита от перегрузки с помощью самовосстанавливающегося предохранителя. Параметры измерений: - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В - переменное напряжение: 200 мВ – 600 В - постоянный/переменный ток: 20 мА – 200 мА - сопротивление: 200 Ом – 20 МОм Определение переменного напряжения бесконтактным способом Режим «прозвонка», диод-тест Звуковая и световая индикация Автоматический и ручной диапазоны измерений Режим автоматического отключения питания Удержание максимального значения Удержание показаний DATA HOLD Разрядность дисплея: 2000 отсчетов Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт. Вес с батареей: 102 г Габариты: 208х38х29 мм В комплекте: измерительный провод, измерительный зажим, чехол, батарея | шт | 1 |
| 9 | Осциллограф цифровой | - Эргономичный корпус - глубина 134мм - Широкий цветной LCD экран 7,0 дюймов - Русский язык в меню - Частота дискретизации 500 МГц/с - Эмуляция частоты дискретизации 50 ГГц/с - Синхронизация внешняя и внутренняя, различные виды и настройки этих режимов. - USB хост, USB девайс – подключение накопителей и сопряжение с персональным компьютером. - Использование автоматических измерений - 32 вида измерений - Маркерные измерения - 3 вида маркеров - Визуализация данных и параметров сигнала на экране - Анализ спектра сигнала (оконное преобразование Фурье) и множество прочих математических функций - Настройка цветовой схемы меню Модель отличает большой широкий экран 7 дюймов – это новый форм-фактор, который впервые был предложен для осциллографов в 2007 году и стал на сегодня наиболее популярным. Экран осциллографа с таким дисплеем позволяет наблюдать осциллограмму с полем 8Х18 клеток. Такое решение позволяет отображать гораздо большее количество периодов и гораздо нагляднее отображать сложную форму исследуемого сигнала. Полоса пропускания аналогового тракта осциллографа - 25МГц, количество каналов 2. Частота дискретизации прибора 500 МГц, позволяет работать с сигналом в широком диапазоне частот. Глубина вычислительной памяти - 32кб., обеспечивает достоверное наблюдение сложных форм сигналов. Автоматические режимы работы и простое в использовании меню, позволяют новичку начать работу, практически не осваивая нового прибора. | шт | 2 |
| 10 | Анализатор дымовых газов О2, Eta, СО, СО2, -20 ... +400 | Измерение температуры окружающей среды (термопара тип K (NiCr-Ni)): - Диапазон измерений: -20 ... +100 0С - Погрешность: ±1 0С - Разрешение: 0,1 0С - Быстродействие: < 50 с Измерение температуры дымовых газов (термопара тип J (Fe-CuNi)): - Диапазон измерений: 0 ... +400 0С - Погрешность: ±1 (0 ... +100) ±1,5 % от изм. знач. (> 100) 0С - Быстродействие: < 50 с Измерение О2: - Диапазон измерений: 0 ... 21 % Об - Погрешность: ±0,2 % Об - Разрешение: 0,1 % Об - Быстродействие: < 30 с Измерение тяги: - Диапазон измерений: -20 ... +20 ±0,03 (-3 ... +3) гПа - Погрешность: ±1,5 от изм. знач. (в ост.диапазоне) % - Разрешение: 0,1 гПа Определение КПД (Eta): - Диапазон измерений: 0 ... 120 % - Разрешение: 0,1 % Определение потери тепла с дымовыми газами: - 1) Диапазон измерений: 0 ... 99,0 % - Разрешение: 0,1 % Измерение СО2 (расчет через О2): - Диапазон измерений: 0 ... CO2 макс (Диапазон индикации) - Погрешность: ±0,2 % Об - Разрешение: 0,1 % Об - Быстродействие t90: < 40 с Измерение давления: - Диапазон измерений: -40 ... +40 гПа - Погрешность: ±0,5 гПа - Разрешение: 0,1 гПа Измерение СО (без Н2-компенсации): - Диапазон измерений: 0 ... 4000 ppm - Погрешность: ±20 (0 ... 400) ±5 % от изм. знач. (401 ... 2000) ±10 % от изм. знач. (2001 ... 4000) ppm - Разрешение: 1 ppm - Быстродействие: 60 с Измерение СО в окружающей среде - Диапазон измерений: 0 ... 4000 ppm - Погрешность: ±20 (0 ... 400) ±5 % от изм. знач. (401 ... 2000) ±10 % от изм. знач. (2001 ... 4000) ppm - Разрешение: 1 ppm - Быстродействие: 60 с Общие характеристики: - Тип дисплея: LCD - Дисплей: 2-х строчный дисплей с подсветкой - Источник питания: перезаряжаемый аккумулятор: 1500 мач, блок питания 5В/1A - Рабочая температура: -5 ... +45 0С - Температура хранения: -20 ... +50 0С - Размеры: 201 x 83 x 44 мм - Вес: (с зондом) примерно 700 г Комплектация: - Газоанализатор: 1 шт - Системный кейс: 1 шт - Блок питания: 1 шт - Заводской протокол калибровки (для O2, CO, гПа и °C) - Трубка зонда длиной 180 мм с фиксирующим конусом и встроенной термопарой до +400 °С: 1 шт - Силиконовый шланг для измерения давления 1,2 м: 1 шт. - Пылевой фильтр: 5 шт - Заглушка: 5 шт - ИК-принтер: 1 шт - Рулон термобумаги: 2 шт | шт | 1 |
| 11 | Преобразователь напряжения (ИНВЕРТОР) 12-220 Вольт 1000 Вт | Преобразователь тока: Высококачественный инвертор с чистым синусом, преобразует 12В или 24В в чистое напряжение 230В. Это позволяет подключать к инвертору высокочувствительную технику. Удобное крепление, разъем для подключения выносного пульта управления, функция плавного включения. Особенности: - Встроенный микропроцессор. - Чистый синус. - Защита от перегрузки короткого замыкания и перегрева. - Регулируемые защелкивающиеся крепления. Технические данные: - Номинальное входное напряжение: 12В. - Выходное напряжение: 230В, 50 Гц. - Тип напряжения: Чистый синус. - Номинальная мощность: 900 Вт. - Пиковая мощность: 1900 Вт. - Охлаждение: Вентилятор. - Эффективность (КПД): До 90%. Температура окружающей среды при эксплуатации от –20 °C до +40 °C. | шт | 1 |
| 12 | Генератор унифицированного сигнала тока | - Прибор предназначен для задания унифицированных сигналов тока 4..20 мА в процессе испытания систем автоматики, а также для контроля величины тока и напряжения. Питание токового контура может осуществляться как от испытываемой системы, так и от прибора. Исполнение прибора – переносное, с автономным питанием от батарей. Возможно также питание прибора от сети 220В с помощью внешнего сетевого адаптера. - Диапазон формируемых токов контура: Полный - 0,2…25 мА; Стандартный - 4…20 мА - Диапазон допустимых внешних напряжений питания контура 12…30 В - Диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором 22…24 В - Допустимый диапазон сопротивления нагрузки контура при питании контура от прибора (для максимального формируемого тока 20 мА) 0…700 ом - Максимальная основная погрешность задания тока контура в стандартном диапазоне задаваемых токов, при любых допустимых напряжениях питания контура и сопротивлениях нагрузки, приведенная к верхнему пределу стандартного диапазона токов (20 мА), после калибровки, при нормальных условиях, в режиме плавного или ступенчатого задания тока ± 0.1 - Максимальная дополнительная погрешность задания тока контура при изменении температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов изменения, в стандартном диапазоне задаваемых токов, приведенная к верхнему пределу стандартного диапазона токов (20 мА), в режиме плавного или ступенчатого задания ток ± 0.05% - Максимальный коэффициент пульсаций заданного постоянного тока, по отношению к заданному току в стандартном диапазоне ± 0.05 % - Максимальное время стабилизации заданного постоянного тока контура после изменения задания 0,5 сек - Основная погрешность измерений напряжения на нагрузке и сопротивления нагрузки в режиме задания тока - Не нормируется - Максимальная основная погрешность задания тока в режиме функционального генератор ± 1% - Форма токового сигнала в режиме функционального задания: Меандр, пила, треугольник, синусоид - Диапазон задания минимального и максимального значения функции 0.2…25 мА - Дискретность аппроксимации функций, точек на период 100 - Диапазон устанавливаемых периодов функций 0,1 … 99 с - Дискретность задания периода 0,1 с - Дискретность задания постоянного выходного тока 0.01 мА, 0.1 мА - Диапазон измерения силы тока 0,2…25 мА - Основная погрешность измерения тока, приведенная к верхнему пределу диапазон ± 0,1% - Диапазон измеряемых напряжений 0,5…30 В - Максимальная основная погрешность измерения напряжений, приведенная к верхнему пределу диапазон ± 0,5% - Входное сопротивление в режиме измерения напряжении не менее 50 кОм - Диапазон напряжений питания от сети переменного тока (через входящий в комплект сетевой адаптер) ~120…240 В, 50 Г - Диапазон напряжений питания с гнезда сетевого адаптер 4,9…5,3 В - Диапазон напряжений питания от 3-х элементов питания размера АА 3,3…4,8 В - Максимальный потребляемый ток 350 мА - Допустимый диапазон температур окружающей среды Рабочий 0…+50 °C Хранения -40…+85 °C - Уровень пылевлагозащиты изделий IP20 | шт | 1 |
| 13 | Указатель последовательности чередования фаз | 1) Диапазон межфазных напряжений: от 150 до 800 В 2) Потребляемый ток по каждой фазе: не более 30 мА 3) Диапазон рабочих частот: от 40 до 60 Гц 4) Время непрерывной работы в нормальных условиях: не более 8 ч 5) Номинальное напряжение питания: от измеряемой цепи 6) Габаритные размеры: 90*32*145 мм 7) Масса: не более 0,2 кг | шт | 1 |
|  |  |  | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А